## 放射線（１）
●放射線管理状況自主点検票 （様式）
適合なら「○」、不適合なら「×」、貴院では該当がない項目は斜線を記入してください。 |  |  |  |  | ○
☆印のある項目は、医療法等で義務づけられた事項です。 |  |  |  |  | ×
★印のある項目は、診療放射線技師法及び電離放射線障害防止規則で義務づけられた事項です。
病院名：
病院側点検者職氏名： 点 検 日： 年 月 日
立入検査担当者職氏名： 立入検査日： 年 月 日
点 検 項 目 |  |  | 自己点検 | 立入検査
Ⅰ 医療法の届出 (法15,則24～29)
1 | ☆ | 放射線機器の設置、変更及び廃止の手続は、適正に行われているか。
2 | ☆ | 放射性同位元素の使用、変更、廃止、翌年使用予定量等の届出がされているか。未届け核種の使用又は１日、３か月、年間最大使用量を超えたものはないか。
Ⅱ エックス線装置等に関する記録(則30の21～23)
1 | ☆ | 装置及び器具の使用時間
エックス線装置等の１週間当たりの延べ使用時間を帳簿に記録し、１年毎に閉鎖し、２年間保存しているか。
2 | ☆ | 装置、器具、同位元素並びに同位元素による汚染物の記録及び保存
診療用放射線照射機器及び診療用放射性同位元素並びに放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に関する帳簿が適正に記載されており、帳簿を１年ごとに閉鎖し、閉鎖後５年間保存している。
3 | ☆ | 線量当量等の測定・記録及び保存
放射線障害が発生するおそれのある場所の放射線量の測定を６月を超えない期間に１回測定しているか。 前回測定： 年 月 日 ／ 今回測定： 年 月 日
診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設は１ヶ月に１回測定している。
診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設の排水設備の排水口、排気設備の排気口等は、その都度測定しているか。
上記記録は、５年間保存されているか。
4 | ☆ | 治療用エックス線装置等の放射線量の測定保存
治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置の放射線量を６ヶ月毎に１回測定し、その記録は５年間保存されているか。
5 | ★ | 照射録
診療放射線技師が照射したときには、照射録を作成し、照射を指示した医師又は歯科医師の署名を受けているか。また照射録の記載事項は適切か。 ※有資格者以外の者が人体に対して放射線を照射等してはならない。
Ⅲ 放射線管理
１ 管理区域 (則30の16)
1 | ☆ | 管理区域を適切に設定し、その旨を示す標識が付されているか。
管理区域内にみだりに人が立ち入れない措置がとられているか。
２ 敷地の境界等における防護措置 (則30の17)
1 | ☆ | 敷地内の人が居住する区域及び敷地の境界において、所定の線量以下にするための遮蔽等の防護措置が講じられているか。（実効線量3か月につき250μSv）
３ 放射線等取扱施設における注意事項の掲示 (則30の13)
1 | ☆ | 目につきやすい場所に放射線障害防止に必要な注意事項を掲示しているか。
・患者用
・取扱従事者用
４ 放射線装置・器具及び同位元素等の使用室及び病室の標識 (則30の4～8の2,12)
1 | ☆ | エックス線診療室、診療用高エネルギー発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、放射線治療室は、その旨を示す標識が付されている。
５ 使用中の表示 (則30の20,則30の5～6)
1 | ☆ | エックス線装置を使用している時はエックス線診療室の出入口にその旨表示している。
2 | ☆ | 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室及び診療用粒子線照射装置使用室並びに診療用放射線照射装置使用室の出入口に放射線発生時又は照射時に自動的にその旨を表示する装置が設けられている。
６ 取扱者の遵守事項 (則30の20)
1 | ☆ | 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室又は廃棄施設において、次の事項が遵守されているか。
・作業着、専用の履物を着用して作業している。
・作業着、専用の履物を着用してみだりに使用室外に出ていない。
2 | ☆ | 放射性同位元素により汚染された物をみだりに使用室、廃棄施設又は放射線治療病室若しくは管理区域から持ち出していないこと。
７ 従事者の被ばく防止の措置 (則30の18)
1 | ☆ | 被ばく線量が所定の実効線量限度、等価線量限度を超えないよう措置が講じているか。
・被ばく防止のための防護衣等が設置されている。
・放射線測定用具(ガラス線量計等)を用い外部被ばく線量を測定している。
・外部被ばく線量測定は管理区域に立ち入っている間継続して行っている。 ※手術室等で移動型透視撮影装置を使用する場合等
・高エネルギー発生装置使用の際、中性子線量の被ばく測定を行っている。
８ 患者の被ばく防止の措置 (則30の19)
1 | ☆ | 放射線により治療を受けている患者以外の入院患者が所定の実効線量を超えて被ばくしないよう遮蔽等の措置が講じられているか。（実効線量3か月につき1.3㍉Sv）
９ 放射線照射装置又は同位元素等で治療を受けている患者の標示 (則30の20)
1 |  | 診療用放射線照射装置・器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者に適当な標示を付しているか。
１０ 使用・貯蔵等の施設設備 (則30の14)
1 | ☆ | 放射線装置・器具・機器の使用または放射性同位元素の使用・貯蔵・運搬・廃棄については、認められた施設設備で使用、貯蔵、運搬又は廃棄をしているか。目的外の使用（倉庫・診察室等）はされていないか。
１１ 照射器具及び同位元素の管理 (則30の7,則30の24)
1 | ☆ | 照射器具の紛失防止について、管理責任者の下、適切に管理されているか。
2 | ☆ | 放射性同位元素の使用廃止後の措置について適切な措置がとられているか。
・保管場所及び保管方法が適切か
・廃止後の措置，処分方法等が適切であるか。
１２ 障害防止の措置 (則30,則30の2～3,則30の7の2)
1 | ☆ | エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置及び放射性同位元素装備診療機器は所定の障害防止が講じられている。
１３ 閉鎖の設備・器具 (則30の7の2,30の9,30の11)
1 | ☆ | 放射性同位元素装備診療機器使用室、貯蔵施設、保管廃棄設備の外部に通ずる部分に閉鎖のための設備または器具を設けているか。
| ☆ | 排液処理槽の上部開口部の周囲に人がみだりに立ち入らないよう柵等で区画され、その出入口に鍵そのほか閉鎖のための設備又は器具が設けられているか。
１４ 放射性同位元素使用室・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の設備(則30の8～30の8の2)
1 | ☆ | 出入口付近に汚染の検査に必要な放射線測定器、汚染除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備が設置されているか。洗浄設備は排水設備に連結しているか。
| ☆ | 準備室にフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは排気設備に連結されているか。また洗浄設備が設けられ、排水設備に連結しているか。
１５ 貯蔵箱等の障害防止の方法と管理 (則30の9～11)
1 | ☆ | 貯蔵容器、運搬容器は適切に遮蔽できものであるか。
2 | ☆ | 貯蔵又は運搬の際、空気を汚染するおそれがある場合に使用する貯蔵容器及び運搬容器は機密構造になっているか。
液体を貯蔵又は運搬する場合に使用する貯蔵容器及び運搬容器は、こぼれにくい構造で液体の浸透しにくい材料で出来ているか。
3 | ☆ | 貯蔵容器、運搬容器、保管廃棄容器を示す標識が付されているか。
１６ 廃棄施設 (則30の11,則30の14の2)
1 | ☆ | 排水設備において排液流出の調整装置が設けられているか。
2 | ☆ | 排気設備において放射性同位元素によって汚染された空気のひろがりを急速に防止することのできる装置が設けられているか。
3 | ☆ | 廃棄の受託者は厚生労働省令で指定を受けたものか。＊日本アイソトープ協会
| ☆ | 廃棄物の取り扱い（引き渡し）記録はあるか。記録を５年間保存しているか。
１７ 事故発生時の通報連絡網の整備等 (則30の25,H13.3.12付け医薬発第188号)
1 | ☆ | 事故発生に伴う連絡網並びに通報先等を記載した、通報基準や通報体制を予め定めているか。また内容に変更があった場合等に適宜改正しているか。
2 | ☆ | 起こりうる事故に対する、平時からの対策が講じられているか。
事故時の行動等を記載した要項を定めているか。事故等に関する訓練を行っているか。
3 | ☆ | 日常の検査前における各種装置の自主点検は行われているか。
定期点検は適切に行われているか。
各点検について、医療機器安全管理責任者が確認しているか。
１８ 移動型エックス線装置の保管等 (則30の14, 則30の16)
1 | ☆ | 移動型エックス線装置に鍵のかかる保管場所又は鍵をかけて、移動させられないようないずれかの措置を講じているか。
2 | ☆ | 移動型エックス線装置の使用について、一時的管理区域を設け、管理区域にかかる記録を行っているか。
１９ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用体制の確保 (則28)
1 | ☆ | 放射線障害の防止に関する予防措置を講じているか。
・陽電子断層撮影診療に係る所定の研修を修了し、専門の知識及び経験を有する診療放射線技師を陽電子断層撮影診療に係る安全管理に専ら従事させているか。
・放射線防護を含めた安全管理体制の確立を目的とした委員会等を設けているか。
2 | ☆ | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用できる医師、歯科医師を配置しているか。
・当該医療機関の常勤職員である。
・陽電子断層撮影診療に関する安全管理の責任者である。
・核医学診断の経験を3年以上有している。
・陽電子断層撮影診療全般に関する所定の研修を終了している。
Ⅳ 放射線診療従事者の健康診断 (電離則56～58,法15,則24,28,29)
1 | ★ | 放射線診療従事者について、法令に基づき健康診断を実施しているか。
対象者は適切か。健診内容は適切か。（従事者一覧を添付）
健診の省略については適切か。省略している場合、その旨を記載しているか。
電離放射線健康診断個人票を作成し、記録は適切に保存されているか。
労働基準監督署への報告がなされているか。
Ⅴ 構造設備
１ エックス線診療室 (則30の4,則30の14,H13.3.12付け医薬発第188号)
1 | ☆ | 画壁等の外側が所定の実効線量以下に遮断されているか。 （1mSv/1週間）
エックス線診療室の室内に操作する場所を設けていないか。 ※例外規定あり。
2 | ☆ | 同室に複数装置設置の場合、切替機構が設けられ同時に曝射できない構造になっている。
２ 診療用高エネルギー放射線発生装置及び診断用粒子線照射装置使用室 （放射線障害防止法3,電波法100,則30の2,則30の2の2,則30の5, 則30の5の2,則30の22, H13.3.12付け医薬発第188号)
1 | ☆ | 放射線障害防止法に基づく許可を受けているか。
2 | ☆ | 高周波利用設備許可を受けているか。
3 | ☆ | 扉にはインターロック機能が設けられ、装置と連動しているか。
4 | ☆ | 画壁等の外側が所定の線量以下に遮蔽されているか。（1mSv/1週間）
5 | ☆ | 放射線障害の発生する恐れのある場所の放射線量を６か月に１回以上測定し、記録が５年間保存されているか。
中性子線の測定はされているか。[10MeV以上の装置]
測定器の精度確認のため適切に校正されているか。 測定器の校正日： 年 月 日
6 | ☆ | 診療用高エネルギー発生装置及び診療用粒子線照射装置はその精度を確保するため放射線量の測定が行われているか。
３ 診療用放射線照射装置及び使用室 (則30の3,則30の6)
1 | ☆ | 使用室の主要構造部等は耐火構造又は不燃材料を用いた構造か。
2 | ☆ | 画壁等の外側が所定の実効線量以下に遮断されているか。（1mSv/1週間）
４ 診療用放射線照射器具使用室 (則30の7)
1 | ☆ | 画壁等の外側が所定の実効線量以下に遮蔽されているか。（1mSv/1週間）
５ 放射性同位元素装備診療機器使用室（則30の7の2）
1 | ☆ | 使用室の主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造となっているか。
2 | ☆ | 外部に通ずる部分には閉鎖のための設備又は器具が設けられていること。
3 | ☆ | 骨塩定量分析装置及び輸血用血液照射装置は，所定の実効線量以下となるような遮蔽物又は間仕切りを設けるなど予防措置を講じ、管理区域を明確にしているか。(3月間に1.3mSv以下)
６ 診療用放射性同位元素使用室，陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 (則30の8,則30の8の2)
1 | ☆ | 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造となっているか。(例外規定有)
2 | ☆ | 【診療用放射性同位元素使用室使用室の区画】
同位元素の調剤等を行う準備室とこれを用いて診療を行う室とに区画されているか。
【陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の区画】
準備室，診療を行う室に加えて、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等が待機する室が設けられているか。
3 | ☆ | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室は、室内外に、陽電子放射断層撮影装置を操作する場所を設けているか。
4 | ☆ | 壁等の外側が所定の実効線量以下に遮蔽されているか。（1mSv/1週間）
5 | ☆ | 壁・床等は，突起物，くぼみ，仕上げ材の目地等の隙間の少ないものか。
6 | ☆ | 出入口付近に，汚染の検査に必要な放射線測定器，汚染除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備が設置されているか。洗浄設備は排水設備に連結しているか。
7 | ☆ | 準備室には排水設備に連結した洗浄設備が設けられているか。またフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、廃棄施設の排気設備に連結されているか。
8 |  | モニタリングシステムは正常に作動している。ガスモニタは運転中連続計測している。
9 |  | ガスモニタは運転中連続計測しているか。
10 |  | 作業台の汚染拡大防止措置（ろ紙等）がとられているか。
７ 貯蔵施設 (則30の9～10)
1 | ☆ | 貯蔵施設は、貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造になっているか。
2 | ☆ | 画壁等の外側における実効線量が所定の線量以下に遮蔽されているか。（1mSv/1週間）
3 | ☆ | 貯蔵施設である旨の標識があるか。目的外使用（一般物品の保管庫等）はないか。
貯蔵室の主要構造部等及び貯蔵箱は耐火構造となっているか。
4 | ☆ | また、貯蔵室の開口部は建築基準法施行規則第112条第1項に規定されている特定防火設備に該当する防火戸であるか。
5 | ☆ | 貯蔵容器、運搬容器は所定のように適切に遮蔽できものであるか。（100μSV毎時）
6 | ☆ | 貯蔵又は運搬の際、空気を汚染するおそれがある場合に使用する貯蔵容器及び運搬容器は機密構造になっているか。
液体の物を貯槽又は運搬する場合に使用する貯蔵容器及び運搬容器は、こぼれにくい構造で液体の浸透しにくい材料で出来ているか。
7 | ☆ | 貯蔵容器、運搬容器を示す標識が付されているか。
8 | ☆ | 運搬の業務は、それぞれの専用容器において行われているか。
８ 廃棄施設 (則30の11)
1 | ☆ | 廃棄施設の外側における実効線量が所定の線量以下に遮蔽されている。（1mSv/1週間）
2 | ☆ | 排液中の放射性同位元素の濃度を所定の限度以下にする能力を有している。
3 | ☆ | 排液の漏れにくく、浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料が用いられているか。
4 | ☆ | 排液処理槽は排液採取又は排液中の放射性同位元素の濃度測定ができる構造であり、かつ、排液流出の調節装置が設けられているか。また、上部開口部は蓋のできる構造であり、又はその周囲に人がみだりに立ち入らないよう柵等が設けられているか。
5 | ☆ | 排気設備は、排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を所定の限度以下とする能力を有している。また排気設備は、人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を所定の度以下とする能力を有しているか。
排気ファンは正常に作動しているか。フィルタは交換しているか。
故障の際、汚染されたものの広がりを急速に防止できる装置が設けられているか。
6 | ☆ | 保管廃棄設備は、外部と区画された構造となっているか。
空気を汚染する恐れのある状態にある物を入れる保管廃棄の容器は気密な構造か。
また液体状の放射性同位元素により汚染された物を入れる保管廃棄の容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、浸透しにくい材料で作られているか。
7 | ☆ | 排水設備、排気設備、保管廃棄設備等の標識が付されているか。
９ 放射線治療病室 (則30の12)
1 | ☆ | 画壁等の外側が所定の線量以下になるように遮蔽されているか。（1mSv/1週間）
2 | ☆ | 汚染除去のための所定の方法が講じられているか。(適用外規定有)
Ⅵ ＭＲＩ装置の安全管理 H19.3.30付け医政発第０３３００１０号医政局長通知
1 | ☆ | 実施者は適切か。（医師、歯科医師、診療放射線技師、臨床検査技師）
ペースメーカー等禁忌患者のチェックの実施がされているか。
磁場発生中の表示がされているか。
患者に対する注意事項が掲示されているか。
検査室内で更衣していないか。
クエンチ発生時の対策はとられているか。
高周波利用設備の許可を取っているか。
※放射線使用機器一覧を添付して下さい。
病院

## 放射線（２）（安全管理）
●診療用放射線に係る安全管理体制確保状況自主点検票● （様式）
○
病院側で事前に自己点検して、立入検査日７日前までに管轄保健所に提出してください。 |  |  |  |  | －
適合なら「○」、不適合なら「×」、貴院では該当がない項目は斜線を記入してください。 |  |  |  |  | ×
☆印のある項目は、医療法で義務づけられた事項です。 |  |  |  |  | －
病院名 ：
病院側点検者 点検日 ： 年 月 日
立入検査担当者 ： 立入検査日 ： 年 月 日
点 検 項 目 |  |  | 自己点検 | 立入検査
Ⅰ 診療用放射線に係る安全管理のための責任者（医療放射線安全管理責任者）の配置状況
1 | ☆ | 常勤職員の診療用放射線安全管理責任者を配置しているか。
○氏 名
2 | ☆ | 所定の資格を有しているか。
医 師 歯科医師 診療放射線技師 その他（第１・２種放射線取扱主任者）
診療用放射線安全利用責任者が医師歯科医師以外の場合、診療用放射線の安 全利用のための管理体制があるか（医療放射線管理委員会 など）
3 |  | 診療用放射線安全利用責任者は、安全管理委員会との連携の下、実施体制を 確保しているか。
Ⅱ 診療用放射線の安全管理のための体制の確保について |  |  | 自己点検 | 立入検査
4 | ☆ | 診療用放射線安全利用責任者は、病院管理者の指示の下に、以下①～③の業 務を行っているか。
① 医療放射線の安全管理のための指針の作成をしているか（指針添付のこと）。 初回作成年月日 年 月 日作成 直近変更の承認年月日 年 月 日変更
② 放射線従業者等に対する医療放射線に係る安全使用のための研修を、年に １回以上実施しているか。 ○過去１年間の主な開催状況（別紙添付でも可） 研 修 項 目 開催年月日 出席者数 ⅰ 年 月 日 人 ⅱ 年 月 日 人 ⅲ 年 月 日 人
（研修の内容に以下の項目が含まれているか） ・医療被ばくの基本的な考え方に関する事項 ・放射線診療の正当化に関する事項 ・防護の最適化に関する事項 ・放射線障害が生じた場合の対応に関する事項 ・患者への情報提供に関する事項
③ 医療放射線による医療被ばくに係る安全管理のために必要となる次に掲げ る業務の実施その他医療放射線による医療被ばくに係る安全管理のために 必要となる方策を実施しているか。 ◇医療被ばくの線量管理 ◇医療被ばくの線量記録
Ⅲ 被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のため の方策について |  |  | 自己点検 | 立入検査
5 |  | 安全管理委員会において協議した上で作成・変更しているか。
6 | ☆ | ① 管理・記録の対象となる放射線診療に用いる医療機器等を運用しているか □ 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置 □ 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置 □ 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 □ 据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置 □ X線CT組合せ型循環器X線診断装置 □ 全身用X線CT診断装置 □ X線CT組合せ型ポジトロンCT診断装置（PET-CT） □ X線CT組合せ型SPECT装置（SPECT-CT） □ 陽電子断層撮影診療用放射線同位元素（PET） □ 診療用放射性同位元素（RI薬品等）
② 管理・記録の対象となる放射線診療に用いる医療機器等の線量管理が実施 されているか。 ◇線量管理を実施する際は関連学会等が作成したガイドライン等を参考に 被ばく線量の評価及び線量の適正化が行われているか。 ◇医療被ばくの線量管理の方法は必要に応じて実施されているか。 ・関連学会等が作成したガイドライン等に変更があった場合 ・放射線診療機器等の新規導入又は更新のとき
③ 管理・記録の対象となる放射線診療に用いる医療機器等の線量記録が実施 されているか。 ◇線量記録を実施する際は関連学会等が作成したガイドライン等を参考に 患者の被ばく線量を適正に検証できる様式を用いているか。
④ その他の放射線診療機器についても、必要に応じて、医療被ばくの線量管 理及び線量記録が実施されているか。
⑤ 行政機関や学術誌等から診療用放射線に関する情報等を収集し、必要な 情報は放射線診療に従事する者に周知し、必要に応じて病院等の管理者への 報告等が適切に実施されているか。
Ⅳ 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応について |  |  | 自己点検 | 立入検査
7 | ☆ | ① 病院等への報告は適切に行われているか。 ◇主治医及び医療放射線安全管理責任者への報告 ・事例の概要（発生日時、内容、関与した従事者、影響度） ・事例の要因 ・再発防止のための対策 ② 有害事象と医療被ばくの関連性の検証を行っているか。 ◇患者の不利益と医療被ばくの関連性の検証 ・医療被ばくの正当化（リスクとベネフィットの考慮及び最適化診療 の質が担保された必要最小限の被ばく線量）が適切に実施されたか ・組織反応（確定的影響）が生じるしきい値を超えた放射線の照射が必 要であったか ③ 改善・再発防止のための方策の実施ができるか。
Ⅴ 医療従事者と患者間の情報共有について |  |  | 自己点検 | 立入検査
8 | ☆ | 医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針が、医療放射線の安全管理の ための指針に記載されているか。 ◇患者に対する説明の対応者 ◇放射線診療実施前の患者に対する説明方針 ◇放射線診療実施後に患者から説明を求められた際の対応方針 ◇患者等による診療用放射線の安全利用のための指針の閲覧に関する方針
Ⅵ その他の事項について
9 | ☆ | 医療放射線の安全管理のための指針は、作成後も必要に応じて見直しを行っ ているか。
10 | ☆ | 放射線診療を目的とした紹介患者について紹介する病院等と紹介を受ける病 院等、双方において、正当化及び最適化、患者に対する情報提供が行われて いるか。
※診療用放射線に係る安全管理体制について（医療法規則（昭和23年厚生省令第50号） 第１条の11 第２項第３号の２）
病院